| 1 | 产品名称 | 中医定向透药治疗仪用电极片及配套仪器 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购年份数 | 2年 |
| 3 | 预算（万元） | 29万元 |
| 4 | 产品用途说明： | 用于中医定向透药治疗 |
| 5 | 耗材技术参数及功能要求 | 实质性指标用“”表示 |
|  | ★5.1 | 耗材适用范围：能与定向透药治疗仪配套使用（提供注册证或者产品技术要求） |
|  | 5.2 | 为医疗器械注册或备案产品，符合透药疗法的原理。 |
|  | ★5.3 | 耗材与配套设备须是同一个生产厂家，以注册证（备案表）为依据。 |
|  | 5.4 | 电极片尺寸规格≥45平方厘米 |
| 6 | 设备技术参数及功能要求 | 实质性指标用“★”表示 |
|  | 6.1 | 配套提供定向透药治疗仪≥5套，符合电气保护要求 |
|  | ★6.2 | 设备具有电致孔、激光微孔、超声空化三种功能（不同功能要求需在注册证或者产品技术要求中予以证明）。不同功能均可独立治疗，也可结合治疗。符合浙江省医疗服务项目要求的三个功能。 |
|  | 6.3 | 治疗仪最大输出电流：100mA。 |
|  | 6.4 | 输出波形：中频脉冲方波，输出频率不大于4000Hz。(提供设备说明书或产品技术要求证明文件) |
|  | 6.5 | 低频脉冲频率1-440Hz；中频调制频率1250-4000Hz。 |
|  | 6.6 | 治疗仪具有输出强度设置功能，多档可调 |
|  | 6.7 | 超声额定输出功率≥250mW，允许偏差不得超过±20%。 |
|  | 6.8 | 超声工作频率：1MHz±0.1MHz |
|  | 6.9 | 定时时间：设定范围0～30分钟可调；治疗结束报警提示。 |