## 秋季展会项目 (2)
2025秋季展会采购清单2
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 是否进口 | 备注
1 | 中央监护系统（融合呼吸机泵） | 无缝对接VS9生命体征监测仪、BeneFusion uSP ex注射泵，相关数据接口费用包含在报价内。 | 1 | 9.95 | 9.95 | 否
2 | 超声波清洗机 | 1.容积：≥10L 2.超声功率≥240W 3.外形尺寸（长*宽*高）330*270*310mm 4.304不锈钢拉丝板 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否
3 | 微泵（单道） | 1、具备人声语音报警功能，人声音量大小：≥13挡可调。 2、历史治疗方案记录功能：能记录最近 50 条治疗方案，并能将任一历史治疗方案设为当前治疗方案。 3、屏幕亮度大小：≥90档可调 4、工作模式：具有简易速度模式、时间容量模式、体重剂量模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA 模式、微量推注模式、间断给药模式≥9种。 | 9 | 0.4 | 3.6 | 否
4 | 动态血压计 | 1.无气管可穿戴式佩戴。 2.符合国标，具备双压力传感器，双重保护功能。 3.净重量： ≤150g。 | 1 | 2 | 2 | 否
5 | 内镜检漏仪 | 1.输入功率：30W 2.电源：DC24电源适配器 3.产品尺寸：180*100*50mm，2.8寸触摸屏 4.压力设定值：＜35Kpa | 1 | 0.65 | 0.65 | 否
6 | 呼吸机 | 1、呼吸机主机小巧轻便，尺寸≤宽100mm×高145mm×长90mm，重量≤0.7kg，便于院内外转运。 2、内置免维护电池，无需充电或连接外接电源，电池持续使用时间≥100小时，避免每日单独充电维护。 3、标配病人侧（面罩处）手动通气触发器，手动触发开关可热插拔，用以开启或关闭手动触发功能。 | 1 | 7.5 | 7.5 | 否
7 | 数字式十二道心电图机 | 1.时间常数：≥5s，输入阻抗：≥100MΩ（10Hz），频率响应：0.01-500 Hz，耐极化电压：≥±900 mV（±5%），共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）【提供注册证或检测报告证明文件】 2.采样率：≥64k Hz ，独立起搏通道，起搏采样率≥80k Hz,振幅±500uV ~ ±700 mV,宽度30μs ~ 2.0 ms【提供注册或检测报告证明文件】 3.灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%;分辨率0.1192uV/LSB 4.抗干扰滤波：具有交流滤波（开启/关闭）、肌电滤波（25Hz，35Hz，45Hz，关闭）、基线漂移滤波（0.01Hz、0.05Hz、0.15Hz、0.25Hz、0.32Hz、0.5Hz、0.67Hz）、低通滤波功能（75Hz、100Hz、150Hz、270Hz、300Hz、350Hz） 5.7英寸、分辨率800×480 彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格；具有20颗以上的物理按键 | 1 | 3.5 | 3.5 | 否
8 | 电动吸痰器 | 1.极限负压值≥0.08MPa(600mmHg) 2.抽气速率≥20L/min 3.贮液瓶：500ml×2（玻璃） 4.贮气瓶：≥1000ml（PC塑料 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否
9 | 生物刺激反馈仪 | 1.注册适用范围要求包括肌肉功能障碍、催乳、产后排尿、子宫复旧以及镇痛的治疗。 2.整机重量≤3Kg，便携电容触屏，屏幕尺寸≥10寸，分辨率1920*1200；交流电源额定电压：100V~-240V，额定频率：50Hz/60Hz，交流输入电流：1.3A/0.5A；具有至少3套不同UI界面。 3.内置高容量锂电池，插拔式设计，容量≥6800mAH，续航时间≥12小时。 4.电刺激频率≥0.5–990Hz，电刺激脉宽≥10–1000μs，电刺激输出强度0-100mA； 5.肌电测量范围≥1μV ~3000μV，肌电信号分辨率≤0.2μV，肌电输入噪声≤1μV，肌电差模输入阻抗≥10 MΩ，肌电共模抑制比＞100dB。 6.内置指纹识别模块、蓝牙及wifi模块，具有八个独立刺激通道，可扩展为十二个通道，同时可进行三人治疗。 7.可实现单相波、双相波及交互波等多种刺激波形进行刺激。 | 1 | 3.5 | 3.5 | 否
10 | 超短波治疗仪 | 1.设备有能相对指示输出功率强弱的电表，其精度≥2.5级 2.操作屏幕≥7寸触摸屏，操作简单，界面整洁。 3.自动预热：打开电源开关，机器将自动进入预热状态； 4.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》（证书号：软著登字第13649941号）； 5.输出功率分0～4 档调节：0 档0W；1档80W±20%；2档100W±20%；3档150W±20%；4档200W±20%；定时范围：1～30min，误差≤1min | 1 | 3 | 3 | 否
11 | PT训练床 | 1.额定承载： 520kg 2.床面软垫厚度达到15cm 3.GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》 4.符合GB24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》 5.符合YY 9706.102- 2021 《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 | 1 | 3 | 3 | 否
12 | 低频治疗仪 | 1.4通道8路电极独立输出 2.输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）；内置两种不同专家处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节。 3.连续工作时间≥8h； 4.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》（证书号：软著登字第9962609号）； | 1 | 0.98 | 0.98 | 否
13 | 超声波治疗仪 | 1.10.1寸全触摸屏操作，界面简洁，操作简单。 2.超电联合一体式治疗头，实现聚焦超声和经皮神经电刺激两种物理因子同时有效输出；超声治疗头为聚焦（会聚型）超声：波束的有效面积系数Q＜-0.05cm-1 3.超声焦平面距离：15～50 mm，误差≤10%；超声最大有效声强≤ 2.0W/cm2 4.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》（证书号：软著登字第12024992号）； | 1 | 5 | 5 | 否
14 | 下肢关节器 | 1、角度运行速度：8档可调，1.5～3.6°/s，级差0.3°/s，允差±20%。 2、脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。 3、屈曲角度调节范围：0～125°，级差3°。 4、支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。 5、训练过程中可实时显示训练当前角度位置。 6、训练时间：0～4小时可调，级差10min，允差±10%，训练结束有提示音。 7、伸展角度调节范围：0～120°，级差3°。 | 1 | 1.38 | 1.38 | 否
15 | 中频治疗仪 | 1、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。 2、输出通道：≥8通道 3、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、处方数量：≥60种。 5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。 6、调制波形≥7种。 7、调制方式≥6种。 | 1 | 0.55 | 0.55 | 否
16 | 颈椎牵引机 | 1、额定输入功率：≥35VA。 2、颈椎牵引力：0～300N。 3、颈椎牵引行程：0～500mm。 4、牵引时间：0～99min，级差1min，允差±30s。 5、间歇牵引时间：0～90s，级差10s，允差±3s。 6、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。 7、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制。 8、数码显示，牵引力自动补偿。 9、牵引力过大自动保护。 10、多种安全设计：最大牵引力300N、患者控制应急开关，医务人员操作急退键。 11、颈椎牵引角度可调节。 | 1 | 0.7 | 0.7 | 否
17 | 纯水机 | 制水量：≥200 L/H 内置水箱容量：≥50升 外壳选用优质不锈钢材质 具有高压、低压、漏电保护功能，停水缺水保护、水满待机。维护提醒：各组滤芯可在显示屏上面查看滤芯更换周期 储水水箱:储水水箱为全密闭式无菌水箱 预处理一级：三层式食品级聚丙烯材料，精度依次为10/5/1um 预处理二级：复合型压缩离子吸附碳 三级预处理:复合型1um级高密度压缩型滤芯 陶氏RO膜: 二级反渗透纯化水技术，脱盐、脱矿、脱硅，去离子、去杂质比例达到99.99%以上 UV高效率紫外线灭菌单元，配备波长253.7nm 长端过流式紫外线瞬时杀菌； | 1 | 2 | 2 | 否
18 | 电动无油空压机 | 1.电源功率：≥4400W （1100*4+200L+自动排水器） 2.产气量≥800L/min， 5bar产气量≥480L/min； 3.最大产气量≥800L/min， 5bar产气量≥480L/min； 4.每台空压机装备4个1100W无油静音空气压缩机头； 5.储气罐容积≥200L 1个，内外树脂喷涂，罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 | 1 | 1.2 | 1.2 | 否
19 | 牙科电动抽吸机 | 1.整套牙科抽吸机组由负压泵、分离部分等组成，真空泵和分离部分采用一个电机同时驱动； 2.整套机组的抽吸流量：≥1300L/min； 3.真空泵功率：≥1.5Kw 真空泵数量：1个 真空度：≤-15KPa 抽吸量：≥1300L/min 噪音：≤69dB | 1 | 1.8 | 1.8 | 否
20 | 自动洗胃机 | 1、自动压力反馈控制系统。 2、强力换向防堵结构。 3、压力液量双安全保护。 4、进出胃液量平衡控制功能。 5、进出胃液路分离控制结构。 6、绝对压力：出胃≥60kPa 7、洗胃压力：47kPa-55kPa 8、出胃液量：≤450ml/次 9、进胃液量：≤350ml/次 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否
21 | 除颤仪 | 1.除颤功能可用于成人，儿童，新生儿 2.除颤能量: 低能量选择≤300J, 减少心肌损伤 3.除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5% 4.快速开机：1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤 5.快速充电：使用直流电或交流电时，均可实现5秒内充电到最高能量（检验报告证明）， 6.电容：高性能集合式电容，确保性能稳定（磕碰缺角的情况下仍能抢救） 7.配置除颤导电膏，具有专业除颤导电膏注册证 | 1 | 4.7 | 4.7 | 否