血凝项目检测试剂服务清单及技术要求

	项目说明：
	招标采购D-Dimer、PT、APTT、TT、FIB检测试剂，同时需提供配套仪器、质控品、校准品等耗材

	7.1
	项目总体要求 

	7.1.1
	投标人详细列出试剂清单并提供注册证及试剂说明书

	▲7.1.2
	中标人提供最新型号检测设备供采购人使用，包含但不限于全自动凝血分析仪≥3台。合同期内设备产权归中标人，使用管理权归采购人。

	7.1.3
	检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法等检测方法齐全，保证凝血项目的开展。

	▲7.1.4
	单机检测速度：PT≥360测试/每小时；DD≥150测试/每小时。

	7.1.5
	多波长检测：具备多个波长，能对反应管进行多波长检测。

	▲7.1.6
	检测项目：D-Dimer能与PT、APTT、TT、FIB等同步检测，并且与PT、APTT、TT、FIB为同一品牌的原厂配套试剂。（提供厂家注册证证明材料）

	7.1.7
	凝固法:PT，APTT，Fbg，TT，Extrinsic Factors(II，V，VII，X)，Intrinsic Factors(VIII，IX，XI，XII)，PS，PC；

	7.1.8
	发色底物法:AT-III，PLG，α2-AP，PC，FXIII；免疫比浊法:D-Dimer，vWF:Ag；

	7.1.9
	独立检测孔：≥16个全功能独立检测孔，且每个检测孔均可进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法3种方法检测。

	7.1.10
	样本位：≥100个，可连续进样。

	7.1.11
	试剂冷藏：具有试剂冷藏功能，开盖后仍能保持在15℃及以下。

	7.1.12
	具有盖帽穿刺吸样功能和开盖吸样功能；样品监测功能：可预检样品是否溶血、黄疸、乳糜，即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本。

	7.1.13
	纤维蛋白原：可用clauss法直接检测，同时又可从PT演算。

	7.1.14
	试剂冷藏位：≥40个，具备试剂条码机内自动识别功能，能实时监控试剂及消耗品的数量。

	7.1.15
	吸液针臂（吸样品、吸试剂），样本吸液针机械臂、试剂吸液针机械臂分开独立机械运动。

	7.1.16
	仪器操作界面：图形界面、触摸液晶显示屏。

	7.1.17
	急诊样本：有急诊样本位，可随时加入急诊样本，优先处理；检测状态：具备自动样品预稀释功能，可实时显示样本检测剩余时间；有LIS双向通讯功能：机内自动条码识别：样品条码、试剂条码均可机内自动识别。

	7.1.18
	PT试剂为人源基因重组，ISI接近1.0



