肌钙蛋白检测试剂货物清单及技术要求
	▲6.1
	全自动免疫定量分析仪2台 

	试剂技术参数及功能要求
	实质性指标用“▲”表示

	7.1
	hs-cTnI检测范围:最低检测限≤0.006ng/mL，最高检测限≥40ng/mL

	7.2
	检测精密度重复性：CV≤8%；批间差：CV批间≤15%。

	▲7.3
	要求能检测高敏肌钙蛋白，同时可扩展检测肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、白介素6等项目 

	设备技术参数及功能要求
	实质性指标用“▲”表示

	8.1
	检测原理:发光法，能同时检测高敏肌钙蛋白、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、白介素6等项目。

	8.2
	样本类型：血清，血浆测量。采样量：15ul～200ul,最低15ul样本量。

	8.3
	样本管理：需具备条码识别、轨道进样、自动开盖闭盖、自动摇匀、自动加样的功能。

	8.4
	检测速度：血清/血浆样本连续检测≥80测/小时；单样本检测≤15分钟。

	8.5
	加样模块：样本针需采用一次性TIP，避免携带污染；试剂针可采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

	8.6
	样本位：需轨道式进样，可同时放入≥40个样本，可以连续添加样本。试剂位：仪器试剂位≥12位，可同时检测多种项目，连续更换试剂。

	8.7
	具备急诊插入功能和急诊样本位，可随时插入紧急样本进行检测。

	▲8.8
	 装机空间要求：需满足场地要求，场地长度≤900mm，宽度≤800mm ,设备占地面积不得超越此范围。



