肌钙蛋白检测试剂货物清单及技术要求

| ▲6.1 | 全自动免疫定量分析仪2台 |
| --- | --- |
| 试剂技术参数及功能要求 | 实质性指标用“▲”表示 |
| 7.1 | hs-cTnI检测范围:最低检测限≤0.006ng/mL，最高检测限≥40ng/mL |
| 7.2 | 检测精密度重复性：CV≤8%；批间差：CV批间≤15%。 |
| ▲7.3 | 要求能检测高敏肌钙蛋白，同时可扩展检测肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、白介素6等项目 |
| 设备技术参数及功能要求 | 实质性指标用“▲”表示 |
| 8.1 | 检测原理:发光法，能同时检测高敏肌钙蛋白、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、白介素6等项目。 |
| 8.2 | 样本类型：血清，血浆测量。采样量：15ul～200ul,最低15ul样本量。 |
| 8.3 | 样本管理：需具备条码识别、轨道进样、自动开盖闭盖、自动摇匀、自动加样的功能。 |
| 8.4 | 检测速度：血清/血浆样本连续检测≥80测/小时；单样本检测≤15分钟。 |
| 8.5 | 加样模块：样本针需采用一次性TIP，避免携带污染；试剂针可采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。 |
| 8.6 | 样本位：需轨道式进样，可同时放入≥40个样本，可以连续添加样本。试剂位：仪器试剂位≥12位，可同时检测多种项目，连续更换试剂。 |
| 8.7 | 具备急诊插入功能和急诊样本位，可随时插入紧急样本进行检测。 |
| ▲8.8 | 装机空间要求：需满足场地要求，场地长度≤900mm，宽度≤800mm ,设备占地面积不得超越此范围。 |