尿液分析检测试剂货物清单及技术要求
	▲6.1
	提供配套全自动尿液干化学及尿有形成分分析一体机2台，同时可根据实际需求提供急诊及发热门诊各1台同品牌小型尿液分析检测仪器（仪器尺寸另定）

	试剂技术参数及功能要求
	实质性指标用“▲”表示

	7.1
	物理学指标：颜色、浊度、电导率；干化学项目：搭配不同的试纸条，可检测干化学14项

	7.2
	提供通过CFDA认证的高、低、中浓度质控品

	7.3
	提供通过CFDA认证的校准品

	7.4
	干化学检测重复性CV≤1.0% ；有形成分检测重复性CV≤10.0%

	设备技术参数及功能要求
	实质性指标用“▲”表示

	8.1
	检测原理：尿有形成分分析采用动识别原理，干化学采用比色法。

	8.2
	检测速度：单机干化学+有形成分测试模式≥100个/每小时；

	▲8.3
	干化学检测参数≥11项，需含尿胆原、胆红素、酮体、隐血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、酸碱度、比重、维生素C，具备浊度、颜色、电导率、渗透压检测功能；（提供相关证明材料）

	8.4
	可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供报告参数≥4项；有形成分自动识别测试项目≥20项

	8.5
	样本需求量及处理；联合测试模式≤2.5mL;标本无需离心及染色，可原尿直接上机检测

	▲8.6
	装机空间要求：需满足场地要求，场地长度≤850mm，宽度≤750mm，设备占地面积不得超越此范围。

	8.7
	具备优先检测急诊标本

	8.8
	分析系统可自动识别试管位号与试管架号；支持条码识别，可内置条形码扫描器识别条形码

	8.9
	携带污染率：阳性样本的随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性

	8.10
	检出限：红细胞、白细胞的检出限均为5个/ul

	8.11
	采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示

	8.12
	且具备反冲排堵功能

	8.13
	具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联LIS



