尿液分析检测试剂货物清单及技术要求

| ▲6.1 | 提供配套全自动尿液干化学及尿有形成分分析一体机2台，同时可根据实际需求提供急诊及发热门诊各1台同品牌小型尿液分析检测仪器（仪器尺寸另定） |
| --- | --- |
| 试剂技术参数及功能要求 | 实质性指标用“▲”表示 |
| 7.1 | 物理学指标：颜色、浊度、电导率；干化学项目：搭配不同的试纸条，可检测干化学14项 |
| 7.2 | 提供通过CFDA认证的高、低、中浓度质控品 |
| 7.3 | 提供通过CFDA认证的校准品 |
| 7.4 | 干化学检测重复性CV≤1.0% ；有形成分检测重复性CV≤10.0% |
| 设备技术参数及功能要求 | 实质性指标用“▲”表示 |
| 8.1 | 检测原理：尿有形成分分析采用动识别原理，干化学采用比色法。 |
| 8.2 | 检测速度：单机干化学+有形成分测试模式≥100个/每小时； |
| ▲8.3 | 干化学检测参数≥11项，需含尿胆原、胆红素、酮体、隐血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、酸碱度、比重、维生素C，具备浊度、颜色、电导率、渗透压检测功能；（提供相关证明材料） |
| 8.4 | 可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供报告参数≥4项；有形成分自动识别测试项目≥20项 |
| 8.5 | 样本需求量及处理；联合测试模式≤2.5mL;标本无需离心及染色，可原尿直接上机检测 |
| ▲8.6 | 装机空间要求：需满足场地要求，场地长度≤850mm，宽度≤750mm，设备占地面积不得超越此范围。 |
| 8.7 | 具备优先检测急诊标本 |
| 8.8 | 分析系统可自动识别试管位号与试管架号；支持条码识别，可内置条形码扫描器识别条形码 |
| 8.9 | 携带污染率：阳性样本的随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性 |
| 8.10 | 检出限：红细胞、白细胞的检出限均为5个/ul |
| 8.11 | 采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示 |
| 8.12 | 且具备反冲排堵功能 |
| 8.13 | 具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联LIS |