生化检验试剂货物清单及技术要求

| 7.1 | 试剂类相关要求（项目详见附件：试剂清单） |
| --- | --- |
| 7.1.1 | 投标试剂需提供注册证及试剂说明书，说明书中适配机型必须涵盖本次所提供配套使用的仪器型号。 |
| ▲7.1.2 | 所投标段不准缺项，其中提供仪器同品牌的原装试剂项目数不低于30个项目，并提供溯源性文件（文件由生产厂家提供）。标段内生化项目提供的总品牌数≤4家。 |
| ▲7.1.3 | 项目列表中（49-54）的项目，试剂说明书预期用途样本类型需明确包含“尿液”字样，适用机型全自动生化分析仪（透射法），试剂应具有国家卫健委临检中心室间质评独立分组 |
| ▲7.1.4 | 项目列表中（49-54）为套餐项目，检测试剂需同一品牌。 |
| 7.1.5 | 投标试剂须具有同品牌的多项定标液，复合质控品，并提供对应的注册证。 |
| 7.1.6 | 生化所有试剂均要求批内日间CV在5%以下，试剂开瓶后稳定28天及以上，保质期内试剂检测结果质控结果稳定无漂移。 |
| 7.2 | 生化仪模块主机技术要求 |
| 7.2.1 | 提供配套最新款设备，提供设备医疗器械注册证和产品登记表。 |
| 7.2.2.1 | 生化单模块比色速度≥2000Test/小时，其中另外独立单机比色速度≥800Test/小时 |
| 7.2.2.2 | 单模块电解质检测速度≥600Test/小时，至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换，电极寿命≥6个月 |
| 7.2.2.3 | 试剂通道：开放式试剂通道可使用各种进口、国产合格试剂，并具有试剂随意放置扫码检测功能。 |
| 7.2.2.4 | 试剂位（冷藏）≥50组双试剂位，支持常见试剂瓶 |
| 7.2.2.5 | 全系凹面光栅，后分光；卤素灯或氙灯，使用寿命≥2000小时。 |
| 7.2.2.6 | 波长范围≥340-800nm |
| 7.2.2.7 | 分析波长≥13个，单/双波长测试 |
| 7.2.2.8 | 吸光度范围≥0-3.0Abs |
| 7.2.2.9 | 反应杯：石英玻璃免更换 |
| 7.2.2.10 | 最小试剂量≤10ul，1ul步进 |
| 7.2.2.11 | 最小样本量≤1.5ul，0.1ul步进 |
| 7.2.2.12 | 最小总反应体积≤80ul |
| 7.2.2.13 | 血清指数检测：支持溶血、脂血、黄疸指数定量检测 |
| 7.2.2.14 | 急诊功能：独立急诊轨道或急诊模块进样 |
| 7.2.2.15 | 进样方式：样本架轨道式进样 |
| 7.2.2.16 | 搅拌方式：机械搅拌 |
| 7.2.2.17 | 样本位≥400 |
| 7.2.2.18 | 比色杯清洗方式：多步骤冲洗 |
| 7.3 | 提供报告工作站，LIS连接可直接使用，相关费用包含在投标价格内。工作站所配硬件设施可编辑处理所有检测数据，并具备打印输出功能。 |

生化仪检测项目试剂清单

| 序号 | 项目 | 年度参考测试数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | r-谷氨转肽酶(GGT) | 139000 |  |
| 2 | 血糖(GLU) | 250000 |  |
| 3 | 钙 | 110000 |  |
| 4 | 尿酸 | 135000 |  |
| 5 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 120000 |  |
| 6 | 血淀粉酶(AMY) | 90000 |  |
| 7 | 磷 (IP) | 100000 |  |
| 8 | 尿素( Urea ) | 132000 |  |
| 9 | 肌酐(CRE) | 132000 |  |
| 10 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB) | 128000 |  |
| 11 | 补体C4(C4) | 10000 |  |
| 12 | 高密度脂蛋白(HDL) | 90000 |  |
| 13 | 脑脊液蛋白定量 | 20000 |  |
| 14 | 甘油三脂(TG) | 120000 |  |
| 15 | 抗"O"(ASO) | 8000 |  |
| 16 | 类风湿因子(RF) | 8000 |  |
| 17 | 亮氨酸氨基肽酶(LAP5) | 80000 |  |
| 18 | 胃蛋白酶原II（PGII） | 10000 |  |
| 19 | 血清胆碱脂酶(CHE) | 82000 |  |
| 20 | 碱性磷酸酶(AKP) | 130000 |  |
| 21 | 载脂蛋白B(apoB) | 80000 |  |
| 22 | 免疫球蛋白M(IgM) | 20000 |  |
| 23 | 谷丙转氨酶(ALT) | 140000 |  |
| 24 | 低密度脂蛋白(LDL) | 120000 |  |
| 25 | 谷草转氨酶(AST) | 138000 |  |
| 26 | 载脂蛋白A1(apOA1) | 120000 |  |
| 27 | 免疫球蛋白G(IgG) | 20000 |  |
| 28 | 直接胆红素(DBIL) | 130000 |  |
| 29 | 胃蛋白酶原I（PGI） | 10000 |  |
| 30 | 脂蛋白a | 80000 |  |
| 31 | 超敏C反应蛋白(C-RP) | 80000 |  |
| 32 | 肌酸激酶(CK) | 130000 |  |
| 33 | 白蛋白(ALB) | 130000 |  |
| 34 | 同型半胱氨酸(Hcy) | 50000 |  |
| 35 | 总蛋白(TP) | 129000 |  |
| 36 | 总胆红素(TBIL) | 129000 |  |
| 37 | 镁(Mg) | 100000 |  |
| 38 | 前白蛋白测定(PAB) | 70000 |  |
| 39 | 免疫球蛋白A(IgA) | 20000 |  |
| 40 | 胱抑素C(CysC) | 40000 |  |
| 41 | 腺苷脱氨酶(ADA) | 70000 |  |
| 42 | 总胆汁酸(TBA) | 70000 |  |
| 43 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU) | 70000 |  |
| 44 | 钾 | 110000 |  |
| 45 | 钠 | 110000 |  |
| 46 | 氯 | 110000 |  |
| 47 | 补体C3(C3) | 10000 |  |
| 48 | 总胆固醇(CHO) | 129000 |  |
| 49 | 尿免疫球蛋白G（UIGG） | 10000 |  |
| 50 | 尿α1-微球蛋白 | 10000 |  |
| 51 | 尿β2微球蛋白（UB2M） | 10000 |  |
| 52 | 尿视黄醇结合蛋白 | 10000 |  |
| 53 | 尿微量白蛋白 | 10000 |  |
| 54 | 尿转铁蛋白（UTRF） | 10000 |  |
| 55 | 免疫球蛋白（IGG4） | 3000 |  |
| 56 | 脂肪酶 | 10000 |  |
| 57 | 小而密 | 10000 |  |
| 58 | α1酸性糖蛋白 | 1000 |  |
| 59 | N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶 | 10000 |  |
| 60 | a-羟丁酸脱氢酶 | 1000 |  |
| 61 | β2-微球蛋白 | 10000 |  |
| 62 | APOE载脂蛋白E | 10000 |  |
| 63 | 血清铁 | 10000 |  |
| 64 | 血浆氨 | 2000 |  |
| 65 | β-羟丁酸 | 50000 |  |
| 66 | 尿总蛋白 | 10000 |  |
| 67 | 果糖胺 | 10000 |  |
| 68 | 糖化白蛋白 | 10000 |  |
| 待开展 | 胆酸 | 10000 |  |
| 待开展 | B因子测定 | 1000 |  |
| 待开展 | 谷胱甘肽还原酶（GR） | 1000 |  |
| 待开展 | 触珠蛋白 | 1000 |  |
| 待开展 | 铜蓝蛋白 | 1000 |  |
| 待开展 | 补体C1q | 1000 |  |