生化检验试剂货物清单及技术要求
	7.1
	试剂类相关要求（项目详见附件：试剂清单）

	7.1.1
	投标试剂需提供注册证及试剂说明书，说明书中适配机型必须涵盖本次所提供配套使用的仪器型号。

	▲7.1.2
	所投标段不准缺项，其中提供仪器同品牌的原装试剂项目数不低于30个项目，并提供溯源性文件（文件由生产厂家提供）。标段内生化项目提供的总品牌数≤4家。

	▲7.1.3
	项目列表中（49-54）的项目，试剂说明书预期用途样本类型需明确包含“尿液”字样，适用机型全自动生化分析仪（透射法），试剂应具有国家卫健委临检中心室间质评独立分组

	▲7.1.4
	项目列表中（49-54）为套餐项目，检测试剂需同一品牌。

	7.1.5
	投标试剂须具有同品牌的多项定标液，复合质控品，并提供对应的注册证。

	7.1.6
	生化所有试剂均要求批内日间CV在5%以下，试剂开瓶后稳定28天及以上，保质期内试剂检测结果质控结果稳定无漂移。

	7.2
	生化仪模块主机技术要求

	7.2.1
	提供配套最新款设备，提供设备医疗器械注册证和产品登记表。

	7.2.2.1
	生化单模块比色速度≥2000Test/小时，其中另外独立单机比色速度≥800Test/小时

	7.2.2.2
	单模块电解质检测速度≥600Test/小时，至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换，电极寿命≥6个月

	7.2.2.3
	试剂通道：开放式试剂通道可使用各种进口、国产合格试剂，并具有试剂随意放置扫码检测功能。

	7.2.2.4
	试剂位（冷藏）≥50组双试剂位，支持常见试剂瓶

	7.2.2.5
	全系凹面光栅，后分光；卤素灯或氙灯，使用寿命≥2000小时。

	7.2.2.6
	波长范围≥340-800nm

	7.2.2.7
	分析波长≥13个，单/双波长测试

	7.2.2.8
	吸光度范围≥0-3.0Abs

	7.2.2.9
	反应杯：石英玻璃免更换

	7.2.2.10
	最小试剂量≤10ul，1ul步进

	7.2.2.11
	最小样本量≤1.5ul，0.1ul步进

	7.2.2.12
	最小总反应体积≤80ul

	7.2.2.13
	血清指数检测：支持溶血、脂血、黄疸指数定量检测

	7.2.2.14
	急诊功能：独立急诊轨道或急诊模块进样

	7.2.2.15
	进样方式：样本架轨道式进样

	7.2.2.16
	搅拌方式：机械搅拌

	7.2.2.17
	样本位≥400

	7.2.2.18
	比色杯清洗方式：多步骤冲洗

	7.3
	提供报告工作站，LIS连接可直接使用，相关费用包含在投标价格内。工作站所配硬件设施可编辑处理所有检测数据，并具备打印输出功能。



生化仪检测项目试剂清单
	序号
	项目
	年度参考测试数
	备注

	1
	r-谷氨转肽酶(GGT)
	139000
	　

	2
	血糖(GLU)
	250000
	　

	3
	钙
	110000
	

	4
	尿酸
	135000
	

	5
	乳酸脱氢酶(LDH)
	120000
	

	6
	血淀粉酶(AMY)
	90000
	

	7
	磷 (IP)
	100000
	

	8
	尿素( Urea )
	132000
	

	9
	肌酐(CRE)
	132000
	

	10
	肌酸激酶同工酶(CK-MB)
	128000
	

	11
	补体C4(C4)
	10000
	

	12
	高密度脂蛋白(HDL)
	90000
	

	13
	脑脊液蛋白定量
	20000
	

	14
	甘油三脂(TG)
	120000
	

	15
	抗"O"(ASO)
	8000
	

	16
	类风湿因子(RF)
	8000
	

	17
	亮氨酸氨基肽酶(LAP5)
	80000
	

	18
	胃蛋白酶原II（PGII）
	10000
	

	19
	血清胆碱脂酶(CHE)
	82000
	

	20
	碱性磷酸酶(AKP)
	130000
	

	21
	载脂蛋白B(apoB)
	80000
	

	22
	免疫球蛋白M(IgM)
	20000
	

	23
	谷丙转氨酶(ALT)
	140000
	

	24
	低密度脂蛋白(LDL)
	120000
	

	25
	谷草转氨酶(AST)
	138000
	

	26
	载脂蛋白A1(apOA1)
	120000
	

	27
	免疫球蛋白G(IgG)
	20000
	

	28
	直接胆红素(DBIL)
	130000
	

	29
	胃蛋白酶原I（PGI）
	10000
	

	30
	脂蛋白a
	80000
	

	31
	超敏C反应蛋白(C-RP)
	80000
	

	32
	肌酸激酶(CK)
	130000
	

	33
	白蛋白(ALB)
	130000
	

	34
	同型半胱氨酸(Hcy)
	50000
	

	35
	总蛋白(TP)
	129000
	

	36
	总胆红素(TBIL)
	129000
	

	37
	镁(Mg)
	100000
	

	38
	前白蛋白测定(PAB)
	70000
	

	39
	免疫球蛋白A(IgA)
	20000
	

	40
	胱抑素C(CysC)
	40000
	

	41
	腺苷脱氨酶(ADA)
	70000
	

	42
	总胆汁酸(TBA)
	70000
	

	43
	α-L-岩藻糖苷酶(AFU)
	70000
	

	44
	钾
	110000
	

	45
	钠
	110000
	

	46
	氯
	110000
	

	47
	补体C3(C3)
	10000
	

	48
	总胆固醇(CHO)
	129000
	

	49
	尿免疫球蛋白G（UIGG）
	10000
	

	50
	尿α1-微球蛋白
	10000
	

	51
	尿β2微球蛋白（UB2M）
	10000
	

	52
	尿视黄醇结合蛋白
	10000
	

	53
	尿微量白蛋白
	10000
	

	54
	尿转铁蛋白（UTRF）
	10000
	

	55
	免疫球蛋白（IGG4）
	3000
	

	56
	脂肪酶
	10000
	

	57
	小而密
	10000
	

	58
	α1酸性糖蛋白
	1000
	

	59
	N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶
	10000
	

	60
	a-羟丁酸脱氢酶
	1000
	

	61
	β2-微球蛋白
	10000
	

	62
	APOE载脂蛋白E
	10000
	

	63
	血清铁
	10000
	

	64
	血浆氨
	2000
	

	65
	β-羟丁酸
	50000
	

	66
	尿总蛋白
	10000
	

	67
	果糖胺
	10000
	

	68
	糖化白蛋白
	10000
	

	待开展
	胆酸
	10000
	

	待开展
	B因子测定
	1000
	

	待开展
	谷胱甘肽还原酶（GR）
	1000
	

	待开展
	触珠蛋白
	1000
	

	待开展
	铜蓝蛋白
	1000
	

	待开展
	补体C1q
	1000
	




