| 技术参数及要求 | 实质性指标（用“▲”号标识）； |
| --- | --- |
| 1 | 操作原理：采用沉降法，提供注册证及相关证明材料。 |
| 2 | 配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、细胞裂解液或缓冲液、样本稀释液、提取液或样本密度分离液、巴氏染色液等试剂耗材构成，提供相关证明材料。 |
| 3 | 配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等五大系列，并提供注册证。 |
| 4 | 配套试剂盒适用目的：用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。 |
| 5 | 细胞保存液：可用于人乳头瘤病毒产品及抗P16/Ki-67产品细胞学样本的采集、保存和检测，并提供相关材料。 |
| 6 | 样本密度分离液：在处理样本时，遇到粘液、血性样本可通过分离液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以达到制片的最佳效果，提供相关证明材料。 |
| 7 | 巴氏染色液：独特自主配方染液，可染宫颈细胞、痰细胞等细胞学标本。 |
| 8 | 载玻片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在载玻片表面。 |
| 9 | 与我院已开展的双染项目实现一管取样，并提供相关证明材料。 |
| 10 | 取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本或取样刷在保存瓶内清洗过之后再丢弃。 |
| 11 | 同一样本最大制片数量≥8张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等检测。 |
| ▲12 | 配套试剂盒制片要求：每个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥13毫米的圆。 |
| ▲13 | 具备投标设备产品有效期内的注册证。 |